## Sheet1
理工实验平台共享设备服务项目明细表
序号 | 仪器名称 （品牌型号） | 服务内容 | 服务类别 | 服务项目 （包含关键词） | 技术指标及说明 | 说明
1 | 核磁共振波谱仪（Bruker 400 MHz AscendTM 400） | 一维谱核磁共振谱 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R 谱图解析R | 核磁氢谱 H-NMR | 1H灵敏度 ≥ 280:1(0.1% EB)；分辨率：1H ≤0.45 Hz | 样品>5mg
|  |  |  | 核磁碳谱 C-NMR | 13C灵敏度 ≥ 190:1(ASTM)；分辨率：13C ≤0.2 Hz | 分子量小于 500，样品>15mg
|  |  |  | 核磁硼谱 B-NMR | —— | 样品>10mg
|  |  |  | 核磁磷谱 P-NMR | 31P灵敏度 ≥ 120:1(TPP) | 样品>10mg
|  |  |  | 核磁氟谱 F-NMR | 19F灵敏度 ≥ 550:1(TFT) | 样品>10mg
|  | 定量分析 |  | 核磁定量（Q-NMR） | 样品浓度在1mg/ml左右 | 样品量大于 25mg 做两次平行实验
|  | 二维同核/异核相关核磁共振谱 |  | NMR-DEPT | 用于区分伯碳、仲碳、叔碳和季碳。 | 分子量小于 500，样品>15mg
|  |  |  | 1H-1H COSY | 2键 3键质子之间耦合 | 样品>10mg
|  |  |  | X-X COSY | 天然丰度不小于20%的杂核之间的1键耦合
|  |  |  | 1H-1H TOCSY | 具有持续的键合联系的质子耦合 | 样品>5mg
|  |  |  | 1H-1H NOE差谱 | 空间上接近质子之间的耦合；空间距离＜5Å的质子 | 样品>10mg
|  |  |  | 1H-X HMBC | 通过质子观测2 3键异核耦合，多用于13C | 样品>20mg
|  |  |  | HSQC | HSQC（Heteronuclear single quantum coherence）近程核磁共振碳氢相关，用于标定碳和哪些氢相连 | 样品>20mg
2 | 分选型流式细胞仪 （BD FACSAria III） | 细胞群比例测定 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小鼠、人等的造血干细胞特征表型分析，及造血干细胞比例测定 | 准确检测出造血干细胞在骨髓细胞中所占比例 | 只做成样送检流程。送样要求： 1.上样样品必须是单细胞悬液； 3.上样细胞浓度约 105~107个/毫升，体积为0.5-1ml； 4. 样品必须先过300目筛网过滤
|  |  |  | 小鼠、人等的T细胞，CD4 T细胞、CD8 T细胞、初始T细胞、调节性T细胞等细胞亚群在所有淋巴细胞或T细胞中所占的比例测定 | 准确检测出各类免疫T细胞所占比例
|  |  |  | 荧光标记细胞群比例测定 | 准确检测出不同荧光标记细胞群所占比例
|  |  |  | 小鼠、人等的单核细胞、巨噬细胞、中性粒细胞、树突状细胞特征表型分析，及其在总细胞中所占的比例 | 准确检测出单核细胞、巨噬细胞、中性粒细胞、树突状细胞的群体比例
|  | 6种细胞因子的检测 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 胞内染色法检测小鼠、人细胞中的6种细胞因子 | 检测出细胞内6种细胞因子含量及比例 | 只做成样送检流程。可检测6种细胞因为为白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子、集落刺激因子、趋化因子和生长因子
|  |  |  | CBA（cytometric bead array）法检测小鼠、人细胞中的6种细胞因子 | 检测出细胞内6种细胞因子含量及比例
|  | 细胞凋亡检测 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | annexin V（磷脂结合蛋白）/PI双染色法检测小鼠、人、水稻、拟南芥的凋亡细胞、活细胞和坏死细胞 | 检测出凋亡细胞、活细胞和坏死细胞所占比例 | 只做成样送检流程。样品前处理同时加入适量的FITC-annexin V和PI进行孵育染色，不需要提前固定细胞。
|  |  |  | SYTO（一类细胞膜通透性的核酸染料）/PI双染色法检测小鼠、人、水稻、拟南芥的凋亡细胞、活细胞和坏死细胞 | SYTO染料标记终浓度为50nmol/L，PI染料的标记终浓度为5μg/ml。 准确检测出凋亡细胞、活细胞和坏死细胞所占比例 | 只做成样送检流程。SYTO1和SYTO16由488nm激光激发，FL1通道接收荧光信号；SYTO17和SYTO62由633nm激光激发，APC通道接收荧光信号。
|  |  |  | 活化的caspase-3检测法检测检测小鼠、人、水稻、拟南芥的凋亡细胞 | 检测出凋亡细胞、活细胞和坏死细胞所占比例 | 只做成样送检流程。
|  | 细胞周期检测 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | PI（碘化丙啶）标记法检测各种动物细胞、植物悬浮细胞和原生质体的细胞周期 | 流式图结果中可以准确反映出处于G0/1期、S期、G2/M期的细胞，及各时期细胞所占比例。 | 只做成样送检流程。送样要求： 1.PI染料不能穿过完整的细胞膜，细胞样品需要先用低渗的柠檬酸溶液，增加细胞膜通透性； 2.染色的同时需要加入RNA酶消化胞内的RNA，使PI只结合DNA。
|  |  |  | 非特异性核酸荧光染料标记法检测各种动物细胞、植物悬浮细胞和原生质体的细胞周期 | 流式图结果中可以准确反映出处于G0/1期、S期、G2/M期的细胞，及各时期细胞所占比例。 | 只做成样送检流程。为了排除黏连的双细胞和多细胞团块的影响，需要画出FL2A-FL2W散点图，通过画出单细胞设门，只选择单细胞进行细胞周期分析。
|  | 独立群体细胞的分选 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 鉴定独立成群的目标细胞，并进行分选 | 分选纯度≥98%；分选回收率≥80%；分选通路：两路分选、四路分选、96孔板分选 | 只做成样送检流程。送样要求： 1.上样细胞浓度约 105~107 个/毫升； 2. 样品必须先过300目筛网过滤； 3.若分选细胞需继续培养，样本需无菌，并带含抗生素的培养基
3 | 细胞能量代谢分析仪 （Agilent Seahorse） | 细胞线粒体压力检测 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 动、植物组织样品，动物悬浮、贴壁细胞及分离线粒体等样品的线粒体功能评价 | 1.同时分析O2/H+，得到实时OCR细胞外氧消耗率（反应细胞有氧代谢水平）/ECAR细胞外酸化率（反应细胞糖酵解水平）值； 2.获得线粒体功能关键参数（基线呼吸、ATP连动呼吸、H+（质子）漏、最大呼吸、剩余呼吸容量及非线粒体呼吸）。 | 1.细胞检测范围：1000--100000个/孔； 2.组织样品和悬浮细胞必须提前做贴壁处理，使其固定在孔板底部； 3.加药过程中不能产生气泡，并保证药液不挂壁，否则影响加药效果； 4.如果是接样检测，请准备好稀释后的药品，并标记溶度。
|  | 细胞糖酵解压力检测 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 动、植物组织样品，动物悬浮、贴壁细胞及分离线粒体等样品的糖酵解能力评价 | 1.同时分析O2/H+，得到实时OCR细胞外氧消耗率（反应细胞有氧代谢水平）/ECAR细胞外酸化率（反应细胞糖酵解水平）值； 2.量化糖酵解特异性的质子释放，报告糖酵解的关键参数（糖酵解水平、糖酵解能力最大值和糖酵解能力储备值）。
|  | 细胞能量代谢表型测试 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 动、植物组织样品，动物悬浮、贴壁细胞及分离线粒体等样品的能量代谢表型测定（能量表型包括基线表型、应激表型和代谢潜能） | 1.同时分析O2/H+，得到实时OCR细胞外氧消耗率（反应细胞有氧代谢水平）/ECAR细胞外酸化率（反应细胞糖酵解水平）值； 2.同时报告活细胞中的基线、最大线粒体呼吸和糖酵解活性。
|  | 线粒体底物分析 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 检测动、植物组织样品，动物悬浮、贴壁细胞等活细胞中基础状态线粒体三种底物（葡萄糖、谷氨酰胺及脂肪酸）氧化的依赖性、能力和灵活性。 | 同时分析O2/H+，得到实时OCR细胞外氧消耗率（反应细胞有氧代谢水平）/ECAR细胞外酸化率（反应细胞糖酵解水平）值；
|  | 实时 ATP 速率测定 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 动、植物组织样品，动物悬浮、贴壁细胞及分离线粒体等样品的实时ATP生成速率测定 | 1.同时分析O2/H+，得到实时OCR细胞外氧消耗率（反应细胞有氧代谢水平）/ECAR细胞外酸化率（反应细胞糖酵解水平）值； 2.同时测量和定量分析糖酵解与线粒体呼吸的 ATP生成速率。
4 | 蛋白纯化仪（Cytiva AKTA avant 25） | 凝胶过滤层析柱纯化 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 纯化出目标蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗及病毒等生物大分子 | 分离范围：100-600000Da；填料种类为：suoerdex/superose；柱体积：3ml/24ml | 快速纯化多种生物分子，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗及病毒等，适合分离纯化活性物质。
|  | His重组标签蛋白亲和层析纯化 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 纯化出目标蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗及病毒等生物大分子 | 填料载量：40mg/ml标签蛋白或10mg/ml标签蛋白；线性流速：50-400cm/h；运行压力：0.1MPa/0.3MPa
|  | GST重组标签蛋白亲和层析纯化 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 纯化出目标蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗及病毒等生物大分子 | 填料载量：>7mg/>10mg/>25mg;基架粒径：90μm/34μm；
|  | 离子交换层析纯化 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 纯化出目标蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗及病毒等生物大分子 | 离子交换填料包括筛选填料、常规填料、制备纯化填料和小规模精纯填料
5 | 智能型超速离心机 （BECKMAN Optima XE-100） | 生物大分子物质的分离和纯化 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 动物细胞核、外泌体囊泡、核酸、蛋白、病毒、细菌的分离 | 将目的生物大分子物质与溶剂等其他物质完全分离，转速可高达70000rpm | 清楚分离样品的转速和温度条件，如需低温。待分离样品接近装满离心管，防止离心过程样品溢出，污染环境。离心前，务必配平，精确到0.01g。
植物物细胞核、叶绿体、核酸、蛋白、病毒、细菌的分离
酵母细胞、病毒、细菌的分离
|  | 纳米材料的分离和纯化 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 无机材料等物质的分离、纯化和富集 | 无机材料与溶剂等其他物质完全分离，转速可高达70000rpm
|  |  |  | 有机材料等物质的分离、纯化和富集 | 有机材料与溶剂等其他物质完全分离，转速可高达70000rpm
6 | 实时荧光定量PCR仪 （Life Technologies QuantStudio 6 Flex） | 基因表达量的检测分析 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等某一基因表达量的变化 | PCR扩增曲线成明显的"S"；溶解曲线是多条单一峰，且同一类较集中 | 选择合适的内参，选择合适的引物，PCR管加样均一。
苔藓、拟南芥、水稻等某一基因表达量的变化
酵母、大肠杆菌等某一基因表达量的变化
|  | 有无某特定基因的检测分析 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等某特定基因是否存在
苔藓、拟南芥、水稻等某特定基因是否存在
酵母、大肠杆菌等某特定基因是否存在
|  | 基因上某特异位点突变的检测分析 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等基因上某特异位点突变
苔藓、拟南芥、水稻等基因上某特异位点突变
酵母、大肠杆菌等基因上某特异位点突变
7 | 全电动宏观变倍体视显微镜 （ZEISS AxioZOOM.V16） | 单/多荧光通道成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等组织细胞的三维成像 | 组织细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。
苔藓、拟南芥、水稻等组织细胞的三维成像
酵母等组织细胞的三维成像
|  | 时间序列拍摄 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等组织细胞的三维成像 | 组织细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。单荧光信号和多荧光通道图像清晰可辨。长时间实时拍摄过程信号未明显减弱、未漂焦。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。
苔藓、拟南芥、水稻等组织细胞的三维成像
酵母等组织细胞的三维成像
|  | 立体三维结构成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等组织细胞的三维成像 | z轴光学切层组织结构清晰，叠加后可清晰地多角度呈现3D结构。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。
苔藓、拟南芥、水稻等组织细胞的三维成像
酵母等组织细胞的三维成像
8 | 全电动正置荧光显微镜 （ZEISS Axio Imager Z2） | 单/多荧光通道成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等亚细胞结构成像 | 亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、内质网、细胞膜、细胞壁等亚细胞结构成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等亚细胞结构成像
|  | 时间序列拍摄 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、细胞膜等亚细胞结构动态变化成像 | 亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。单荧光信号和多荧光通道图像清晰可辨。长时间实时拍摄过程信号未明显减弱、未漂焦。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、内质网、细胞膜、细胞壁等亚细胞结构动态变化成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等亚细胞结构动态变化成像
9 | 全电动倒置荧光显微镜 （ZEISS Axio Observer 7 ） | 单/多荧光通道成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等亚细胞结构成像 | 亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、内质网、细胞膜、细胞壁等亚细胞结构成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等亚细胞结构成像
|  | 时间序列拍摄 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等亚细胞结构动态变化成像 | 亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。单荧光信号和多荧光通道图像清晰可辨。长时间实时拍摄过程信号未明显减弱、未漂焦。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、内质网、细胞膜、细胞壁等亚细胞结构动态变化成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等亚细胞结构动态变化成像
|  | 立体三维结构成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞、细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等细胞结构的三维成像 | z轴光学切层（每层最薄0.19um）组织结构清晰，叠加后可清晰地多角度呈现3D结构。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞、细胞核、线粒体、叶绿体、内质网、细胞膜、细胞壁等细胞结构的三维成像
酵母、大肠杆菌等细胞、细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等细胞结构的三维成像
10 | 活细胞工作站 （OLYMPUS IX83） | 单/多荧光通道成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等亚细胞结构成像 | 亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、内质网、细胞膜、细胞壁等亚细胞结构成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等亚细胞结构成像
|  | 时间序列拍摄 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等亚细胞结构动态变化成像 | 亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。单荧光信号和多荧光通道图像清晰可辨。长时间实时拍摄过程信号未明显减弱、未漂焦。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、内质网、细胞膜、细胞壁等亚细胞结构动态变化成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等亚细胞结构动态变化成像
|  | 立体三维结构成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞、细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等细胞结构的三维成像 | z轴光学切层（每层最薄0.19um）组织结构清晰，叠加后可清晰地多角度呈现3D结构。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞、细胞核、线粒体、叶绿体、内质网、细胞膜、细胞壁等细胞结构的三维成像
酵母、大肠杆菌等细胞、细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等细胞结构的三维成像
11 | 激光扫描共聚焦显微镜 （OLYMPUS FV3000RS） | 单/多荧光通道成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构成像 | 亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。可拍摄7种荧光信号。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等亚细胞结构成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构成像
|  | 时间序列拍摄 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构动态变化成像 | 亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。单荧光信号和多荧光通道图像清晰可辨。长时间实时拍摄过程信号未明显减弱、未漂焦。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等亚细胞结构动态变化成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构动态变化成像
|  | 立体三维结构成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等细胞结构的三维成像 | z轴光学切层（每层最薄0.19um）组织结构清晰，叠加后可清晰地多角度呈现3D结构。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞、细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等细胞结构的三维成像
酵母、大肠杆菌等细胞、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等细胞结构的三维成像
|  | 较大组织细胞的高清观察（大图拼接） | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等组织细胞等细胞结构的二维或三维成像 | 大图拼接后，图像清晰，无明显拼痕。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞、细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等细胞结构的二维或三维成像
酵母、大肠杆菌等细胞、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等细胞结构的二维或三维成像
|  | 多位点成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等组织细胞等细胞结构的静态或动态变化成像 | 各位亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。单荧光信号和多荧光通道图像清晰可辨。长时间实时拍摄过程信号未明显减弱、未漂焦。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞、细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等细胞结构的的静态或动态变化成像
酵母、大肠杆菌等细胞、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等细胞结构的的静态或动态变化成像
|  | 光漂白后恢复实验 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等的细胞膜流动性，内质网、细胞骨架的动态变化分析 | 所选区域光漂白彻底，所选区域以外光漂白很少，实时拍摄恢复信号，最终达到荧光信号趋于稳定。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等的细胞膜流动性，内质网、细胞骨架的动态变化分析
酵母、大肠杆菌等的细胞膜流动性，内质网、细胞骨架的动态变化分析
|  | 光谱拆分 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞微结构的荧光蛋白、荧光染料（如CFP与GFP，GFP与YFP）重叠光谱范围分析与图像拆分 | 可以拆分出重叠光谱与非重叠光谱，拆分开串光图像 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。样品放在载玻片上，盖上盖玻片（0.17mm厚），培养组织液不准溢出玻片。观察时，盖玻片在上面放载物台上盖玻片上面保持干净。或者共聚焦小皿、多孔板，样品贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞微结构的荧光蛋白、荧光染料（如CFP与GFP，GFP与YFP），自发荧光物质与荧光蛋白、荧光染料（如叶绿体与GFP或mcherry）重叠光谱范围分析与图像拆分
酵母、大肠杆菌等细胞微结构的荧光蛋白、荧光染料（如CFP与GFP，GFP与YFP）重叠光谱范围分析与图像拆分
12 | 超高分辨率激光共聚焦显微镜 （ZEISS LSM980 with Airysan 2） | 单/多荧光通道成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构成像 | 亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。可拍摄4种荧光信号。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等亚细胞结构成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构成像
|  | 时间序列拍摄 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构动态变化成像 | 亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。单荧光信号和多荧光通道图像清晰可辨。长时间实时拍摄过程信号未明显减弱、未漂焦。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等亚细胞结构动态变化成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构动态变化成像
|  | 立体三维结构成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等细胞结构的三维成像 | z轴光学切层（每层最薄0.19um）组织结构清晰，叠加后可清晰地多角度呈现3D结构。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞、细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等细胞结构的三维成像
酵母、大肠杆菌等细胞、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等细胞结构的三维成像
|  | 较大组织细胞的高清观察（大图拼接） | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等组织细胞等细胞结构的二维或三维成像 | 大图拼接后，图像清晰，无明显拼痕。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞、细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等细胞结构的二维或三维成像
酵母、大肠杆菌等细胞、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等细胞结构的二维或三维成像
|  | 多位点成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等组织细胞等细胞结构的静态或动态变化成像 | 各位亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。单荧光信号和多荧光通道图像清晰可辨。长时间实时拍摄过程信号未明显减弱、未漂焦。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞、细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等细胞结构的的静态或动态变化成像
酵母、大肠杆菌等细胞、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等细胞结构的的静态或动态变化成像
|  | 光漂白后恢复实验 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等的细胞膜流动性，内质网、细胞骨架的动态变化分析 | 所选区域光漂白彻底，所选区域以外光漂白很少，实时拍摄恢复信号，最终达到荧光信号趋于稳定。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等的细胞膜流动性，内质网、细胞骨架的动态变化分析
酵母、大肠杆菌等的细胞膜流动性，内质网、细胞骨架的动态变化分析
|  | 光谱拆分 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞微结构的荧光蛋白、荧光染料（如CFP与GFP，GFP与YFP）重叠光谱范围分析与图像拆分 | 可以拆分出重叠光谱与非重叠光谱，拆分开串光图像 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。样品放在载玻片上，盖上盖玻片（0.17mm厚），培养组织液不准溢出玻片。观察时，盖玻片在上面放载物台上盖玻片上面保持干净。或者共聚焦小皿、多孔板，样品贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞微结构的荧光蛋白、荧光染料（如CFP与GFP，GFP与YFP），自发荧光物质与荧光蛋白、荧光染料（如叶绿体与GFP或mcherry）重叠光谱范围分析与图像拆分
酵母、大肠杆菌等细胞微结构的荧光蛋白、荧光染料（如CFP与GFP，GFP与YFP）重叠光谱范围分析与图像拆分
|  | 超高分辨率成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞精细结构成像 | 亚细胞精细结构分辨率在120nm-200nm | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等亚细胞精细结构成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞精细结构成像
13 | 全内反射荧光显微镜 （OLYMPUS Cell TIRF） | 细胞表面物质的动态观察 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞膜微结构、胞吞胞吐、细胞膜上单个蛋白质的动力学研究、钙离子探测、药物跟踪和细胞骨架结构、神经元突触等的动态变化观察 | 离底部玻片200nm以内的细胞表面结构或单分子结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。单荧光信号和多荧光通道图像清晰可辨。速度快，长时间实时拍摄过程信号未明显减弱、未漂焦。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的的细胞膜微结构、胞吞胞吐、细胞膜上单个蛋白质的动力学研究、钙离子探测、药物跟踪和细胞骨架结构等的动态变化观察
酵母、大肠杆菌等细胞的的细胞膜微结构、胞吞胞吐、细胞膜上单个蛋白质的动力学研究、钙离子探测、药物跟踪和细胞骨架结构等的动态变化观察
|  | 单分子蛋白的动力学研究 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 微管、微丝的聚合、解聚、延伸、剪切、成束等单分子动力学研究 | 离底部玻片200nm以内的荧光信号较强，动态变化清楚，荧光信号未串光，长时间拍摄荧光信号未明显减弱、未漂焦。单荧光信号和多荧光通道图像清晰可辨。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。盖玻片（0.17mm厚）。
14 | 高速转盘式共聚焦成像显微镜 （Andor Dragonfly） | 单/多荧光通道成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构成像 | 亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等亚细胞结构成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构成像
|  | 时间序列拍摄 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构动态变化成像 | 亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。单荧光信号和多荧光通道图像清晰可辨。速度快，长时间实时拍摄过程信号未明显减弱、未漂焦。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞的细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等亚细胞结构动态变化成像
酵母、大肠杆菌等细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构动态变化成像
|  | 立体三维结构成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等细胞、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等细胞结构的三维成像 | z轴光学切层（每层最薄0.19um）组织结构清晰，叠加后可清晰地多角度呈现3D结构。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞、细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等细胞结构的三维成像
酵母、大肠杆菌等细胞、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等细胞结构的三维成像
|  | 较大组织细胞的高清观察（大图拼接） | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等组织细胞等细胞结构的二维或三维成像 | 大图拼接后，图像清晰，无明显拼痕。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞、细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等细胞结构的二维或三维成像
酵母、大肠杆菌等细胞、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等细胞结构的二维或三维成像
|  | 多位点成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等组织细胞等细胞结构的静态或动态变化成像 | 各位亚细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。单荧光信号和多荧光通道图像清晰可辨。长时间实时拍摄过程信号未明显减弱、未漂焦。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等细胞、细胞核、线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡、细胞壁等细胞结构的的静态或动态变化成像
酵母、大肠杆菌等细胞、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等细胞结构的的静态或动态变化成像
|  | 光漂白后恢复实验 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 小白鼠、斑马鱼、线虫、果蝇等的细胞膜流动性，内质网、细胞骨架的动态变化分析 | 所选区域光漂白彻底，所选区域以外光漂白很少，实时拍摄恢复信号，最终达到荧光信号趋于稳定。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。荧光信号避开细胞内物质自发荧光的信号（如叶绿体的自发荧光波长范围大于等于650nm）。盖玻片（0.17mm厚），若用共聚焦小皿、多孔板，样品需贴底壁。
苔藓、拟南芥、水稻等的细胞膜流动性，内质网、细胞骨架的动态变化分析
酵母、大肠杆菌等的细胞膜流动性，内质网、细胞骨架的动态变化分析
15 | 超高液相色谱质谱联用仪（Waters XEVO TQ-XS ） | 环境、生物、食品等样品的定量分析 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 苯多羧酸类化合物的定量分析 | 可定量分析16种苯多羧酸类物质；仪器定量限0.002- 0.2ng/L | 样品经过前处理后，经过0.22μm滤膜过滤。接样范围限于已经过前处理的样品。样品中不得含有三氟乙酸、磷酸等该设备明确禁用的物质
|  |  |  | 磺胺类、四环素类、大环内酯类等抗生素类化合物定量分析 | 可定量分析20多种抗生素类化合物，仪器定量限0.1-0.8ng/L | 样品经过前处理后，经过0.22μm滤膜过滤。接样范围限于已经过前处理的样品。样品中不得含有三氟乙酸、磷酸等该设备明确禁用的物质
|  |  |  | 全氟及多氟化合物定量分析 | 可定量分析50种全氟和多氟化合物；仪器定量限0.001-0.2 ng/L。 | 样品经过前处理后，经过0.22μm滤膜过滤。接样范围限于已经过前处理的样品。样品中不得含有三氟乙酸、磷酸等该设备明确禁用的物质
|  | 原样分析 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 大气样品的苯多羧酸类化合物定量分析 | 可定量分析16种苯多羧酸类物质；仪器定量限0.002- 0.2ng/L | 原样需提供样品的相应数据，例如采样时间，采样环境等
|  |  |  | 水样的抗生素类化合物定量 | 可定量分析20多种抗生素类化合物，仪器定量限0.1-0.8ng/L | 需提供样品的相应数据，采样地区，水体类别等
16 | 扫描电镜 （Hitachi Regulus 8100） | 形貌观察 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 粉末样品的形貌成像（SE）、BSE成像 | 1.仪器放大倍数范围为30倍-100万倍，常规样品可以拍到8-10万倍。 2.可以观测到的常规纳米材料尺度大于20nm。 3.样品必须是干燥的、不含磁性的、不挥发的。 | 粉末样品要求：样品量需要提供大概10mg。常规粉末直接粘到导电胶上测试，如需分散后测试请提前说明制样方法和基底选择。
|  |  |  | 薄膜样品的形貌成像（SE）、BSE成像 |  | 1.块体/薄膜样品尺寸要求：长宽≤1cm，厚度≤5mm，样品质量不超过100g。混凝土，珊瑚沙，气凝胶等需要抽真空时间非常长的样品要求：尺寸请尽可能直径≤5mm，厚度≤5mm;需要脆断的样品要求：尺寸需要≥2*2cm，厚度＜0.5cm，较厚的样品建议尺寸准备大些。 2.薄膜或块体，请标明测试面，如需测试截面，请自行自备截面或提前说明截面制备方式。
块体样品的形貌成像（SE）、BSE成像
|  |  |  | 原样（液体、细菌）（暂未开放送样） |  | 液体样品要求：样品量≥300µL，溶剂和溶液不能发生反应，溶液务必能干燥，不易干燥的溶液需要说明干燥条件，请根据样品成分选择对应的基底。
|  | 镀金 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 根据样品情况指导喷金时间 | 镀层为Au 5nm | 导电性不好的样品建议喷金处理
|  | 元素分析 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 能谱点扫 | 测试样品某一点位置上的形貌及能谱信息，提供元素的形貌图、能谱图，半定量数据。 | 1.样品要求与“形貌观察”项目一致。 2.SEM能谱一般只能测C（含C）以后的元素，（B元素也能做，但是不准，不建议做）如果需要打能谱，需要备注好测试位置以及能谱打哪些元素，需要注意的是制样时待测元素不能与基底成分有重合，如果要测C元素，样品不要分散到含C的基底上，可以分散到硅片，锡纸上，如果要测Si元素，注意不要制样到硅片上；能谱分辨率最高3万倍（500nm）左右，倍数太高效果不会很好。
|  |  |  | 能谱线扫 | 测试样品某一条线位置上的形貌及能谱信息，提供元素的形貌图、能谱图，半定量数据。
|  |  |  | 能谱面扫 | 测试样品某一面上的形貌及能谱信息，提供元素的形貌图、能谱图，半定量数据。
17 | 绝对荧光量子产率测试仪 （滨松 C11347-12） | 光致发光材料量子效率的定量分析 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 薄膜、固体、溶液、粉末样品的绝对量子产率定量分析 | 1.发射波长测试范围:400nm 至 1100nm。 2.激发波长范围:375nm 至 850nm。 3.多通道探测器测量波长范围: 350nm 至 1100nm。 4.波长分辨率: < 5nm。 | 只做成样送检流程。送样要求：提供样品的激发波长。样品尺寸和质量要求：1.薄膜、固体样品的尺寸≤5mm*5mm*2mm。 2.液体样品≥3mL。 3.粉末样品≥10mg。
|  | 原样分析 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 薄膜、固体、溶液、粉末样品的绝对量子产率定量分析 |  | 1.送样要求：提供样品的激发波长。 2.样品尺寸和质量要求：薄膜、固体样品的尺寸≤5mm*5mm*2mm；液体样品≥3mL；粉末样品≥10mg。 3.粉末样品原样要测液态量子产率的需提供液态下的激发波长、良溶剂、浓度等信息。
18 | 液相原子力显微镜（布鲁克 Dimension icon） | 样品表面形貌 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R 谱图解析R | 分析导体、绝缘体、半导体等的表面结构信息。 | 可得出样品表面形貌及相位图像，进而可分析样品的表面粗糙度、高度、颗粒大小等。分辨率可达纳米级。 | 样品必须固定在基材上面，不能松动、脱落。不能测试原油、粘合剂等粘度大的样品，否则针尖会被污染。
|  |  |  | 分析生物大分子的结构信息 | 分析常见的蛋白质，诸如白蛋白，血红蛋白，胰岛素及核酸吸附在固体界面上的行为，得出生物相溶性，体外细胞的生长，蛋白质的纯化，膜中毒等信息。
|  |  |  | 分析生物细胞的表面形态 | 观察细胞表面形态和三维结构，可以获得细胞的表面积、厚度、宽度和体积等的量化参数。
|  | 胶体微球探针制备及力曲线测试 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 在无悬臂探针针尖处修饰二氧化硅微球、聚苯乙烯微球、液滴、气泡、细胞等。 | 可定量分析微球-微球、微球-颗粒、微球-细胞、微球-液滴/气泡、微球-块体、颗粒-颗粒、颗粒-细胞、颗粒-液体/气泡、颗粒-块体、细胞-细胞、细胞-块体、液滴/气泡-液滴/气泡、液滴/气泡-块体之间的相互作用力，分析得出不同类型作用力及大小，如范德华力、静电引力、静电斥力、疏水相互作用力、电荷补丁、π-π作用等。 | 需要人员自行购买胶体微球、基材及粘合剂，强烈建议购买的粘合剂为双组份环氧胶 UHU Endfest。所修饰颗粒粒径5~30μm，易分散。可以选用云母片、硅片、二氧化硅片、石英玻璃和镀金载玻片等作为基材。
在基材表面固定二氧化硅微球、聚苯乙烯微球、液滴、气泡、细胞等。
|  | 不同分子修饰探针及单分子力谱 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 在不同弹簧系数的探针针尖或基材表面偶联待测分子，可通过金-巯相互作用、硅烷偶联剂等将待测分子与针尖或基材反应。 | 可定量分析蛋白-蛋白、蛋白-细胞、蛋白-分子、分子-细胞、分子-分子之间的作用力，从而得出分子机器和超分子的动态过程、蛋白质折叠和解折叠、聚合物单链粘弹性、半晶聚合物材料多种动态过程（晶区滑移、力致熔融、力致结晶）、细胞动力学等。可以定量地测量施加在单个分子上1~3000 pN范围内的微小应力，响应时间≥10μs。 | 只做成样送检流程。送样要求：已经将探针针尖或基材修饰好待测分子。
19 | 超高分辨率显微镜 （ZEISS Elyra 7） | 单/多荧光通道成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 各种细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构成像 | 细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高分辨率的图像。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强，多荧光信号无明显串光，活细胞成像需用共聚焦小皿。
|  | 时间序列拍摄 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 各种细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构时间序列成像 | 细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高分辨率的图像。荧光信号较强，长时间拍摄信号未明显减弱。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强，多荧光信号无明显串光，活细胞成像需用共聚焦小皿。
|  | 立体三维结构成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 各种细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构三维成像 | z轴光学切层组织结构清晰，叠加后可清晰地多角度呈现3D结构。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强，多荧光信号无明显串光，活细胞成像需用共聚焦小皿。
|  | 大图拼接成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 组织切片、果蝇胚胎、斑马鱼胚胎、各种细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构成像 | 大图拼接后，图像清晰，无明显拼痕。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强，多荧光信号无明显串光，活细胞成像需用共聚焦小皿。
|  | 多位点成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 各种细胞的细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、细胞骨架、细胞膜、囊泡等亚细胞结构成像 | 细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高分辨率的图像。荧光信号较强，长时间拍摄信号未明显减弱。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强，多荧光信号无明显串光，活细胞成像需用共聚焦小皿。
|  | 全内反射成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 各种细胞膜微结构的动态变化观察 | 离底部玻片100-200nm以内的细胞表面结构，荧光信号未串光，信噪比好。 | 只做成样送检流程。送样要求：细胞表面物质观察，荧光样品已经过初验，荧光信号较强，多荧光信号无明显串光，活细胞成像需用共聚焦小皿。
20 | 显微操纵显微镜 （OLYMPUS IX73） | 显微操作 | 测试咨询R 技术指导R | 植物胚珠解剖 | 三轴电动微操适合于单细胞、离体脑片膜片钳及细胞内的精确位置记录，最大速度：2.0 毫米/秒，125 纳米/微步数显移动位置 | 需自行固定执行操作的毛细管、解剖针等器械。显微镜注射等实验需要搭配注射系统。
|  | 明场成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | HE染色/免疫组化/天狼星红/MASSON染色/细胞 | 图像结构清晰，信号强度适中，获得高反差的宽场图像。 | 放置玻片时，盖玻片朝下，需要封片，使用DIC模式观察细胞时，需要使用玻璃底容器。40X、60X物镜不可加油。
|  | 单/多荧光通道成像 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 各种细胞的细胞核、线粒体、内质网、细胞膜等亚细胞结构成像 | 细胞结构清晰，荧光信号未串光，信噪比好，获得高反差的宽场图像。 | 只做成样送检流程。送样要求：荧光样品已经过初验，荧光信号较强。
|  | 变倍观察 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 硬件120X光学放大 | 无需切换物镜即可实现1.6X、2X放大，适用于对震动敏感的实验过程 | 观察塑料孔板承装的样品时需要调节物镜校准环。
21 | 微流控芯片操作平台（中科院光电所URE-2000/35） | 芯片加工等 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 硅片等基底光刻加工 | 仪器加工范围约Φ15mm - Φ100 mm | 曝光面积：100mm×100mm； 分辨力：1μm（胶厚2μm 的正胶）； 对准精度： ±0.8μm； 掩模尺寸：2.5inch、3 inch、4 inch、5 inch； 照明不均匀性：≤±4% (Φ100mm 范围)；样片厚度：0.1mm - 6mm
22 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪（Malvern Zetasizer Advance） | 粒度分布和电位测试等 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 环境、材料、生物、食品、生物医药等样品（成样原样）颗粒粒径和电位分析 | 仪器测量范围约1nm - 5µm | 样品要求：样品经处理能够较好的分散在液体介质中理想条件下，分散剂应具备以下条件:透明和溶质粒子有不同的折光指数 应和溶质粒子相匹配（不会导致溶胀, 解析或者缔合）准确的折光指数和粘度，误差小于0.5%干净且可以被过滤
23 | 多功能电化学测试系统（IVIUM n-Stat） | 电池电极、电容器材料等分析测试 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 循环伏安扫描法测试 | 循环伏安和线性扫描速率:1uV/s - 10000V/S | 标准循环伏安法：最常用的阶梯波，电位进行往返扫描电流平均在每个施加电位的末端进行多次取样，并对这些结果取平均。真正线性波循环伏安施加的电位呈线性变化电流扫描的循环伏安控制电流呈阶梯波变化，以测量电位随电流的改变。
24 | 气相色谱三重四极杆质谱联用仪（Agilent 7000E ） | 环境样品的定量分析 | 接样检测R | 多环芳烃类化合物的定量分析 | 可定量分析10种多环芳烃类化合物 | 样品经过前处理后，经过0.22μm滤膜过滤。接样范围限于已经过前处理的样品。
25 | 高通量DNA测序系统（Ion GeneStudio S5） | ITS和16S测序 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 高通量测序（单端）、引物设计、下机数据分析指导 | 使用ION530 chip 数据大小：15-20M reads， 通量：200个样。 读长：300 | DNA样品需要前处理，建议提前讨论； 所需试剂盒自主购买。
26 | 超敏多因子电化学发光分析仪（MSD SQ120） | 细胞因子定量 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-13、TNF-α定量分析 | 灵敏度：fg/ml 动力学范围：5-6 log 多因子检测：10因子 | 细胞、组织样品需要前处理，建议提前讨论； 所需试剂盒自主购买。
27 | 高通量测序仪（illumina MiSeq） | ITS和16S测序 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 高通量测序（双端）、引物设计、下机数据分析指导 | 使用MiSeq Reagent Kit v2 测序长度：2 × 150 bp 数据大小： 4.5–5.1 Gb， 可以做：36 bp测序 | DNA样品需要前处理，建议提前讨论； 所需试剂盒自主购买。
28 | 超快时间分辨荧光寿命光谱仪（爱丁堡 FS5） | 液体，固体，薄膜及块状样品稳态，瞬态荧光测试 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 激发光谱 | 200-900nm荧光光谱范围测 | 氙灯光源；皮秒脉冲激光器375nm、450nm，闪烁频率 20MHz-20kHz；皮秒脉冲发光二极管，波长320nm，闪烁频率20MHz-20KHz；固体和液体样品支架；PMT-900光电倍增管检测器；滤光片组；样品要求：液体，固体，薄膜及块状样品
|  |  |  | 发射光谱 | 200-901nm荧光光谱范围测
|  |  |  | 三维光谱 | 200-902nm荧光光谱范围测
|  |  |  | 同步光谱 | 200-903nm荧光光谱范围测
|  |  |  | 动力学扫描 | 200-904nm荧光光谱范围测
|  |  |  | 微秒荧光寿命 | us寿命
|  |  |  | 纳秒荧光寿命 | 纳秒寿命
29 | 碳氮硫元素分析仪（ 德国元素 UNICUBE） | 环境样品、食品样品和能源样品等有机物中微量或常量碳氮硫元素的精确定量分析 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | C元素含量 | 1、分析范围：碳: 0.02 to 175 mg；氮: 0.02 to 300 mg；硫：0.008 to 30mg。 2、分析精度：碳: 0.01 mg 或 0.4% RSD；氮: 0.01 mg或0.3% RSD；硫：0.004 mg或1% RSD。 | 样品粒度：100目（含）以下；干燥样品；含卤素样品测试需具体沟通。
N元素含量
S元素含量
30 | X射线多晶衍射仪（布鲁克 D8 ADVANCE） | 粉末样品、块状样品（含薄膜样品）、微粉样品、条带样品物相分析；反射率测定 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 多晶样品物相定性分析 | X射线发生器： ≥3000W；X射线光管：≥2200W，Cu 靶陶瓷光管；入射光路三光路模块: 包括：自动发散狭缝、X射线平行光镜子（发散度0.03度）, 双晶单色器Ge (004) ，提供纯Cu Kа1 高分辨光路；自动切换；衍射光路双光路模块: 包括：自动防散射狭缝，长平行狭缝，发散度≤0.2度；自动切换； | 不测试有毒性、腐蚀性样品； 粉末样品要求：干燥、在空气中稳定，粒度均匀，粒径小于20μm，粉末样品量约需0.5g。 块状样品要求：测试面清洁平整，也可是板状、片状或丝状，带衬底材料的薄膜或带基材的镀层等原始形状，厚度≤5mm，直径≤2cm。 微粉样品需要颗粒均匀细小(50nm以上)，且物质性质稳定，对Si无腐蚀性。 条带样品需要平整光滑且不能太厚，厚度小于5mm。 委托测试请告知测试的起始角度（2θ角可扫描范围在1°～120°之间）、样品组成成分及所含的元素种类；样品反射率测定时，样品表面的粗糙度低于5nm
薄膜样品掠入射物相定性分析
样品反射率测定
31 | 离子色谱-电感耦合等离子体质谱仪 （AQUION iCAP RQ ） | 微量金属元素的成分分析 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 环境、生物、食品、生物医药等样品（成样）中24种金属元素（铝砷硼钡铍铋镉铬钴铜铁镓锂镁锰镍铅锑锡锶钛铊钒锌）的定量分析 | 仪器测量范围约0.01-100 µg/L | 样品需经过消解之后，经0.45μm滤膜过滤；目前接样范围仅限已经消解或酸化处理过的样品。
|  | 微量金属元素的形态分析（暂未完成） | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 铬元素的形态分析 | 仪器测量范围约0.1-100 µg/L； | 色谱柱：Thermo As-7，4.0mm*250mm，流动相0.4 mol/L HNO3，或根据不同样品进行流动相和柱压的调整；样品需经过提取和分离之后，经0.45μm滤膜过滤；
|  |  |  | 砷元素的形态分析 | 仪器测量范围约0.1-100 µg/L | 色谱柱：Thermo As-7， 4.0mm*250mm，流动相碳酸铵 5mmol/L，或根据不同样品进行流动相和柱压的调整；样品需经过提取和分离之后，经0.45μm滤膜过滤；
|  |  |  | 磷元素的分析 | 仪器测量范围约0.1-100 µg/L | 样品需经过消解之后，经0.45μm滤膜过滤；目前接样范围仅限已经消解或酸化处理过的样品。
32 | 连续流动分析仪 （SKALAR SAN++ ） | 氨氮的测量 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 环境、生物、食品等样品（成样）中氨氮的定量分析 | 仪器测量范围约1-100 mg/L | 样品需经过前处理之后，经0.45μm滤膜过滤；目前接样范围仅限已经前处理过的样品。
|  | 磷酸盐的测量 |  | 环境、生物、食品等样品（成样）中磷酸盐的定量分析 | 仪器测量范围约1-100 mg/L | 样品需经过前处理之后，经0.45μm滤膜过滤；目前接样范围仅限已经前处理过的样品。
|  | 硝酸盐的测量 |  | 环境、生物、食品等样品（成样）中硝酸盐的定量分析 | 仪器测量范围约1-100 mg/L | 样品需经过前处理之后，经0.45μm滤膜过滤；目前接样范围仅限已经前处理过的样品。
|  | 亚硝酸盐的测量 |  | 环境、生物、食品等样品（成样）中亚硝酸盐的定量分析 | 仪器测量范围约1-100 mg/L | 样品需经过前处理之后，经0.45μm滤膜过滤；目前接样范围仅限已经前处理过的样品。
33 | 激光粒度仪 （马尔文 MS3000 ） | 粒度的测量 | 测试咨询R 技术指导R 接样检测R | 环境、材料、生物、食品、生物医药等样品（成样）的粒度 | 粒子大小 0.01-3500 µm | 样品需经过均质、预处理后进行测量。